



Analizador de cloro colorimétrico
El analizador de proceso de cloro utiliza la química DPD colorimétrica para medir el cloro libre o el total cada 2,5 minutos. El método de análisis no se ve afectado por los cambios en la concentración de cloro, el pH de la muestra, la temperatura, el caudal o la presión. Realiza una autocomprobación y cero automático entre ciclos de análisis para compensar el color de la muestra, la turbidez y los cambios en la intensidad de la luz debido a fluctuaciones de tensión o al envejecimiento de la fuente de luz. El analizador es capaz de funcionar sin supervisión durante 30 días. El mantenimiento rutinario mensual del analizador se puede realizar en 15 minutos, incluidos el cambio de reactivos y la limpieza de la celda colorimétrica. No se necesitan herramientas especiales. Cumple con la normativa 40 CFR
140.74 de la EPA estadounidense. Calibrado en fábrica con una curva de calibración electrónica preprogramada en el instrumento. No requiere calibración. Dos alarmas seleccionables por el usuario para alarma de concentración de muestra, aviso del sistema del analizador o alarma de apagado del analizador. Cada una equipada con un relé SPDT con contactos con capacidad para una carga resistiva de 5 A, a 230 V CA.
Datos Técnicos
	Rango de medición
	0 - 5 mg/L cloro residual libre o total

	Exactitud
	± 5 % o ± 0,03 mg/L como Cl2, lo que sea mayor

	Límite de detección
	0,03 mg/L (ppm)

	Tiempo de ciclo
	2,5 min

	Presión entrada
	1 to 5 psi (0.07 to 0.34 bar), 1.5 psi (1.03 bar) is optimum

	Entrada
	Tubo de polietileno con diám. ext. de ¼”, accesorio de desconexión rápida

	Drenaje
	Tubo flexible con ½” de diam. int., conector de tubo

	Purga de aire
	0,17 m³/h de aire calidad instrumentación a un máx. de 1,4 bares con tubo de ¼” de diam. ext., accesorio de desconexión rápida

	Caudal de muestra
	200 - 500 mL mínimo requerido por minuto

	Temperatura de la muestra
	5 - 40 °C

	Rango de temperatura de operación
	5 - 40 °C máx.

	Humedad de operación
	Hasta  90 % a 40 °C (104 °F) máx.

	Interferencias
	Otros agentes oxidantes como el bromuro, el dióxido de cloro, el permanganato y el ozono provocarán una interferencia positiva. El cromo hexavalente causará una interferencia positiva: 1 mg/L Cr6+= aproximadamente 0,02 mg/L como Cl2. La dureza no debe superar los
1000 mg/L como CaCO3.

	Salidas a registrador
	Una señal de 0/4-20 mA con intervalo de salida programable para cualquier segmento del rango de 0 a 5 mg/L. Impedancia de carga recomendada de 3,6 a 500 ohmios, aislamiento de 130 V de la toma de tierra.

	Alarma
	Dos alarmas seleccionables para alarma de concentración de muestra, aviso del sistema del analizador o alarma de apagado del sistema del analizador. Cada una equipada con un relé SPDT con contactos con capacidad para una carga resistiva de 5 A, a 230 V CA.

	Certificaciones
	Europa, aprobado por la CE conforme con: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529

	Requisitos de alimentación (voltaje)
	100 - 115/230 V AC

	Requisitos de alimentación (Amps)
	2,5 A

	Requisitos de alimentación (Hz)
	50/60 Hz

	Pantalla
	LCD, lectura de medición de 3½” dígitos y una línea de texto de desplazamiento alfanumérico de seis caracteres


	Fuente de luz
	LED (diodo de emisión de luz) de clase 1 con una longitud de onda de 520 nm;
50 000 horas estimadas de vida mínima

	Carcasa
	Plástico ABS, dos ventanas de policarbonato transparente, con calificación IP 62 con la puerta con juntas cerrada.

	Protección de la carcasa (IP)
	IP62

	Montaje
	Montaje en pared

	Dimensiones (A x A x P)
	454 mm x 314 mm x 179 mm

	Peso
	10,49 kg


Alcance del suministro
[ ] (Elimine lo que no sea necesario)
Instrumento analítico
[ ] (Seleccione al menos una opción)
[ ] Analizador de cloro libre [ ] Analizador de cloro total
Accesorios
[ ] Suministro de reactivos para un mes
[ ] Kit de mantenimiento con tubos premontados [ ] Kit de acondicionamiento de muestras
[ ] Regulador de presión, filtro y válvula de cierre [ ] Manual de usuario
[ ] Cable de alimentación
[ ] Pocket Colorimeter para cloro libre o total (combinación de rango alto y bajo)
Elementos de montaje [ ] Kit de instalación
[ ] Kit de montaje en pared
Servicios
[ ] Servicios prestados por el fabricante para la puesta en marcha del instrumento que incluyen formación básica sobre su operación y certificación del funcionamiento del instrumento.
[ ] Contrato de mantenimiento del fabricante que cubre todas las tareas recomendadas de mantenimiento preventivo del fabricante, la calibración periódica y cualquier reparación necesaria desde el momento en el que se ponga en marcha el equipo hasta la aceptación por parte del usuario final/sustitución en la planta y los primeros 12 meses de uso por parte del usuario final después de la sustitución.
Marca:
Hach
Producto:
Analizador de cloro colorimétrico CL17
RECUERDE: En las siguientes especificaciones se incluyen áreas resaltadas con el símbolo [ ]. En estas áreas, el ingeniero tiene que hacer una selección, añadir información específica o información relacionada con el proyecto, así como eliminar lo que no corresponde al proyecto específico.
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